罗茨流量计采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：罗茨流量计

2、预  算 价 格：95000元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足JJG1037-2008《涡轮流量计检定规程》、JJG633-2024《气体容积式流量计检定规程》、JJG 643-2024《标准表法流量标准装置检定规程》、JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》等规程的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、口径：气体涡轮流量计：DN150，气体腰轮流量计：DN80

2、精度等级：1.0级

3、流量范围：（80～1600）m3/h，(1～160)m3/h

4、耐压：0.5MPa/1.6MPa

5、高频脉冲输出 ，配高频转换头，满足实验室内气体流量标准装置采样及比对要求

6、流量稳定性：0.2级

7、满足体积修正仪校准要求

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购数量：2台

2、质 保 期：1年

3、付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于每次甲方付款前，开具对应等额的增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4、交付使用时间：合同签订生效后90日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5、本项目实施地点：无锡市新吴区金城东路504号

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

无

技术咨询：毛君峰，咨询电话：0510-82802675