网络时间频率源  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：网络时间频率源

2、预  算 价 格：7万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参照JF1900-2021《停车场电子计时装置检定仪校准规范》中“参考时钟频率源”中“数字显示时、分、秒的北京时间,显示分辨力应优于被校时钟分辨力的1/10,”和JF1980-2022《道路交通技术监控系统时间参数校准规范》中的“标准时钟”中“能够以时、分、秒显示当前时刻;分辨力优于0.1s”的相关要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．技术规格

- 输入导航信号频点：北斗B1I/B1C、B2a频点。

- 输出NTP：协议：NTPv1/v2/v3/v4、SNTP；速率：10M/100M/1000M自适应；同步偏差：≤10us（直连）；请求量：大于10000次/秒。

- 输出PTP：协议：IEEE1588-2008；同步偏差：≤200ns（平均值）。

- 输出1PPS：电平：TTL；与UTC偏差≤20ns（平均值）；时间保持能力：≤15us（驯服24h后，保持24h，室温）。

- 输出频率信号：频率：10MHz；幅度：≥7dBm；驯服频率准确度：≤1E-12（24h平均）；1s级稳定度：≤5E-12。

- 前面板及显示：配备OLED显示屏、指示灯及按键；可显示年、月、日、时、分、秒，0.1秒/0.2秒/0.5秒可配置；可显示当前经度、纬度、高度；可显示频率准确度；可通过web、前面板对NTP授时参数进行配置；可通过前面板对1PPS、B（DC）码、NTP延时、天线延时等进行调整。

- 工作电压：110~240V（AC）。

- 尺寸(高×宽×深)：≤44.5mm×482mm×445mm。

- 重量：≤5kg。

- 接地：配接地柱。

2． 接口设计

（1）天线接口：TNC，1路；

（2）NTP输出接口：RJ45，2路；

（3）1PPS输出接口：BNC，1路

（4）10MHz频率信号输出接口：BNC，1路；

（5）220V接口：单项两极带接地插座。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1台

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

一年质保。

质保期内免费维修。

技术咨询：王工，咨询电话：0510-82803912